附件

一、桌上型微量高速冷冻离心机

数量：１台

主机规格

*  最高转速：≥18,000 rpm(最小调整值10rpm)

*  最大离心力：≥23,545 x g(最小调整值10xg)

*  最大处理量：≥6 x 85ml (13500rpm)

*  温度范围：-20℃～+40℃；CFC free环保冷煤，

并可选择温度单位(℃．℉)，具预冷功能。

* 温度控制功能：

(1) 待机冷却控温：盖上离心机上盖，马上启动控温

(2) 快速冷却控温：pre-cool

(3) 取样品恒温：确保更换样品时，保持舱体内的温度不变

转速控制：微电脑变频式自动控制、具自我功能侦测系统。

*  时间控制：≥99H59min及59min50sec、最小设定范围1min及10sec

到达设定之转速(rpm)或离心力(xg)后才开始计时

*  提示系统：具离心完成音乐声提示装置，共10种音乐声可供选择。

*  记忆系统：≥99组可记忆常用转速、时间、温度、转子编号。

*  锁定功能 :具设定调条件值锁定保护功能

换算系统：转速与离心力自动换算系统。

*  控速系统：≥10段加及10段减速控速可供选择。

*  马达规格：采用免保养高扭力变频式无碳刷式马达。

速控设定 : 具转速(rpm)及离心力(xg)设定功能

瞬间离心：具可计时（秒为单位）瞬间离心系统。

操作面板：大型飞梭旋钮、液晶屏幕、防泼水操作面板。

显示方法：大型背光液晶显示屏幕同时显示设置值与实际值。

安全装置：a.自动安全门锁设计 b.不平衡检知系统 c.超速检知系统。

外观尺寸：W40 x H36 x D70 cm

本体重量：60Kg

输入电源：220V / 50-60Hz

转子种类：角转子1.5/2.0ml x 44支及≥4 x 8 PCR Strips rotor（金属）

保修期： 三年及其以上

要求：配好相应的插座、插头。

二、高压蒸汽灭菌锅

数量：１台

性能特征：

1：设计紧凑、向上翻盖易于取放；新型手柄可轻松单手开合盖子，并配防烫板；具有自动演示功能；可以根据海拔高度调节基础设置

2：控制面板显示：微电脑处理器控制的数字显示控制面板

3：大容积50升（370mmH415mm）。

4：大口径（370mm）灭菌筐，二层设计，每层可放4个1000ml的锥形瓶。

5：带有培养基的灭菌/保温/溶解功能，自动排气功能，一台多用。

6：保温时间固定为72 个小时。

*7：程序化设定时间：1周（指定：年、月、日、小时、和分钟）。

预约（延时启动时间）;按月，日，时，分设定。

*8：微电脑控制四种使用目的程序设定，并可各过程保存3种设置值，（灭菌温度、灭菌时间、溶解温度、溶解时间、保温、排气温度、排气率），预设程序更改后可存储为新的程序：

a灭菌程序：（灭菌温度：115~135℃2C，灭菌时间：1-300分钟，排气阀温度设定：100~125℃）。

b灭菌/保温程序：（灭菌温度：115~135℃2C，灭菌时间：1-300分钟，排气阀温度设定：100~125℃，保温温度：45~60℃）。

c熔解/保温程序：溶培养基解温度：60~114℃。保温温度：45~60℃，溶解时间：1-300分钟，保温时间固定72小时。

d仪器器皿灭菌程序。灭菌温度：115~135℃，1-300分钟，保温时间固定72小时。

*8：升温、灭菌、排气等过程自动控制，无需人工监管，脉冲式排气系统，可动态显示灭菌工作过程状况。排气阀开放温度可设定，灭菌程序完成后，排气阀自动打开放气。设定温度在沸点以上0℃~25℃之间设定。

*9：过温/过压/抗干烧限止器，压力安全锁。双重内锁定装置,采用触摸式安全双向电子联锁装置，确保灭菌腔室有压力时，密封门自动锁紧，无法打开。

10：*语音提示功能增加安全性：

标准模式：注意事项，操作说明（英语）；

警告模式：安全防护机制的确认和检查，提醒定期维护。

11：*标配冷却风扇：选择衡量排气阀开合级别可排气量调节（5级），减少冷却时间并防止灭菌也过度沸腾。液体灭菌开盖时温度在65C或以下，符合ICE标准。产品侧面增加数处排气孔，提高冷却效率。

12：热敏打印机（选配）：可打印工作状态（温度、压力、灭菌过程、时间）并保留记录、管理和储存，标配打印机接口。

*13：独特的双循环冷凝系统，二个集液罐（一个废水桶2升，一个集液瓶）。，最大限度防止蒸汽外漏。(两级冷却，用两个环氧树脂材料的冷却水桶收集排出的蒸汽，最大限度减少外派蒸汽，水桶内可加过氧乙酸对排出蒸汽进行灭菌)。

*14：获得中国国家压力容器生产许可证，具有中华人民共和国进口压力容器安全性能监督检验证书符合市场准入规定，资质品质有保证。

规格参数：

1：外型尺寸：（WHDmm）478632748

2：内型尺寸：（WHDmm）370415（有效腔室高度688mm）

3：容积：50L

4：功率：2000W

5：内部材质：不锈钢SUS304

6：最大压力：0.235Mpa

7：灭菌温度：115~135℃

8：融解温度：60~114℃

9：保温温度：45~60℃

10：灭菌时间：1-300分。

11：融解时间：1-300分钟。

12：保温时间：固定72小时，自动关机。

13：程序化时间设定：1周（指定：年、月、日、小时、和分钟）。。

14：排气控制：排气阀开放温度设定。

15：安全装置：压力安全阀，过温限制器，抗干烧限制器，内门锁，过压限制器，保险丝；带安全自锁功能（安全阀，防超压，防干烧，防超热，防漏电，防超电流，关盖确认等）。

16：压力容器类型：小容积压力容器。

17：重量：61公斤。

18：电源条件：220V，30A及其以下

19：附件：2个不锈钢丝篮（1大1小），1个加热器盖，滑轮制动器1套，1个排水管，废水桶1个，集液瓶1个，水瓶安装蓝1个，防倾倒金属垫2个，保修卡、说明书各1套。（附带防溢）

20. 保修期： 三年及其以上

21. 要求：配好相应的插座、插头。

三、分析天平

数量：１台

1. 量程（g):220

2.精度(mg):0.1

3.重复性(mg):≤0.1

4.线性(mg):±0.2

5.相对稳定时间:3 秒

6.秤盘尺寸（mm):80

7.显示屏:带背光液晶显示屏

8.校准:PSC带温度时间触发，全自动内部砝码校准

9.数据接口:RS232C接口

10传感器:双杠杆单模块传感器

11.Windows 直通视窗功能;天平内部自带软件，通过一根电缆线直接连接

12.GLP/GMP/ISO打印输出:有

13.计数、百分比称量、单位转换、模拟显示、多种称量模式、间隔时间输出、连续输出、下挂钩称量、比重测定、可外接打印机	有

14. 保修期： 三年及其以上

15．要求：配好相应的插头、插座

联系人：贾叶

电话：18621090623